## Опросный лист
Газоанализаторы, Газосигнализаторы СЕНС СГ
Опросный лист
Рекомендуем опросный лист заполнять электронным способом. При заполнении пользуйтесь
| подсказками, приведенными в примечаниях к заполняемым ячейкам " | [7 empty] | "
| Заполненный опросный лист с реквизитами предприятия просим направить на адрес | [6 empty] | sale@azs.pro
Заказчик
Объек/Проект
|  | Количество однотипных газоанализаторов в заказе |  |  |  |  | шт.
|  | Определяемый компонент |  |  |  | min |  | max
Температура окружающей среды
1
|  |  | Линия СЕНС |  | RS485 |  | 4-20 мА (Протокол HART)
Интерфейсы:
|  | Индикатор |  | Реле
|  | Кабельный ввод |  |  |  |  | Защитная оболочка кабеля (бронекабель)
1
| Дополнительные принадлежности |  | Адаптер подачи ПГС | Устройство крепления |  | Козырек
|  |  |  | на стену | на трубу
Количество
Адрес газоанализатора в Линии СЕНС (Ad)
Пороги аварийной не блокирующейся сигнализации
|  |  | Концентрация (Cn), % от НКПР |  | Направление срабатывания
|  | Порог 1 |  |  | ↑
|  | Порог 2 |  |  | ↑
|  | Порог 3 |  |  | ↑
Пороги аварийной блокирующейся сигнализации
|  |  | Концентрация (Cn), % от НКПР |  | Направление срабатывания
|  | Порог 4 |  |  | ↑
|  | Порог 5 |  |  | ↑
Параметры сигнальных реле
|  |  | № Реле | Событие, по которому срабатывает реле |  | Нормальное состояние контактов
Реле 1
Реле 2
Реле 3
Примечания
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Не определено
Достижение порога 1
Достижение порога 2
Достижение порога 3
Достижение порога 4
Достижение порога 5
Неисправность
|  |  | Не определено |  | ↑
|  |  | Реле замкнуто |  | ↓
Реле разомкнуто
2 кабельных ввода. Диаметр кабеля 5-12 мм
2 кабельных ввода. Диаметр кабеля 12-18 мм
Постоянно присоединенный кабель
Без защитной оболочки
Металлорукав dвнут.=10 мм
Металлорукав dвнут.=12 мм
Металлорукав dвнут.=15 мм
Металлорукав dвнут.=20 мм
Металлорукав dвнут.=25 мм
Бронекабель
Бронекабель. Герметичное крепление
Металлическая труба
Газоанализаторы, Газосигнализаторы СЕНС СГ
Пояснения к заполнению опросного листа (лист1)
Настоящие пояснения нужны, если Вы распечатали опросный лист и заполняете его "рукописным способом", находясь рядом с объектом описания. Если Вы заполняете опросный лист на компьютере, то необходимые пояснения присутствуют в примечаниях к ячейкам. Заполните опросный лист и отправьте нам скан на адрес op@nppsensor.ru. Страницы настоящего пояснения сканировать и отправлять не нужно.
Определяемый компонент:
Для АГЗС (СУГ по ГОСТ 27578-87) определяемый компонент БУТАН; Для АЗС (бензин, дизельное топливо) определяемый компонент ГЕКСАН Для АГНКС, для мест хранения метана (метан, природный газ) определяемый компонент МЕТАН По умолчанию будет установлен определяемый компонент ПРОПАН
Температура окружающей среды
Укажите требуемый диапазон температуры окружающей среды. У газосигнализатора он ограничен.
Интерфейсы:
Выберите требуемый тип интерфейса передачи данных, указав в ячейке "да" или "V".
Индикатор:
Если требуется встроенный индикатор для отображения показаний, укажите в ячейке "да" или "V"
Реле:
Устройство может оснащаться тремя реле. Для каждого из трех реле можно задать условия срабатывания. Для этого нужно выбрать событие по которому будет срабатывать реле (достижение одного из 5 порогов концентрации или неисправность), Если требуется реле для сигнализации и управления, укажите в ячейке "да" или "V"
Кабельный ввод
Для ввода кабеля во взрывозащищенный корпус устройства используются кабельные вводы. Укажите в ячейке один из возможных вариантов (для бронекабеля учитывается диаметр кабеля без брони): - 2 кабельных ввода. Диаметр кабеля 5-12 мм - 2 кабельных ввода. Диаметр кабеля 12-18 мм - Постоянно присоединенный кабель (ППК - поставляется в составе Газосигнализатора СЕНС СГ-А2-...-ППК).
Защитная оболочка кабеля (бронекабель):
Для определения устройства крепления защитной оболочки кабеля выберите из списка тип оболочки, которая будет присоединяться к устройству. Если применяется другое, укажите в разделе "примечания": - Без защитной оболочки; - Металлорукав dвнут.=10 мм; - Металлорукав dвнут.=12 мм; - Металлорукав dвнут.=15 мм; - Металлорукав dвнут.=20 мм; - Металлорукав dвнут.=25 мм; - Бронекабель; - Бронекабель. Герметичное крепление; - Труба с внешней резьбой;
Адаптер подачи ПГС
Адаптер для подачи ПГС (калибровочная крышка) необходим для подачи поверочной газовой смеси на газоанализатор (газосигнализатор) при выполнении калибровки или поверки. Укажите количество адаптеров, поставляемых по данному опросному листу. Рекомендуется один адаптер на 10 газоанализаторов.
Устройство крепления на стену
Устройство крепления на стену обеспечивает удобство монтажа газоанализатора
Устройство крепления на трубу
Устройство крепления на трубу диаметром от 38 до 68 мм.
Козырек
Защитный козырёк предназначен для защиты от атмосферных осадков и солнца. Укажите количество козырьков, поставляемых по данному опросному листу
Газоанализаторы, Газосигнализаторы СЕНС СГ
Пояснения к заполнению опросного листа (лист2)
Настоящие пояснения нужны, если Вы распечатали опросный лист и заполняете его "рукописным способом", находясь рядом с объектом описания. Если Вы заполняете опросный лист на компьютере, то необходимые пояснения присутствуют в примечаниях к ячейкам. Запоните опросный лист и отправьте нам скан на адрес op@nppsensor.ru. Страницы настоящего пояснения сканировать и отправлять не нужно.
Адрес газосигнализатора в СИ СЕНС (Ad)
Для работы в составе системы СЕНС каждое устройство должно иметь уникальный адрес в диапазоне от 1 до 254. Рекомендуется устанавливать адрес Газоанализатора (Газосигналзатора) в диапазоне от 1 до 31. Допускается на партию газосигнализаторов с одинаковыми параметрами указывать диапазон адресов. Например: "1-5"
Пороги аварийной не блокирующейся сигнализации:
Газоанализатор (Газосигнализатор) может фиксировать событие превышения установленных порогов концентрации. Состояние не блокирующей сигнализации будет длиться до тех пор, пока длится событие, ее вызвавшее. Например, превышение концентрации 20% НКПР вызовет состояние сигнализации. Снижение концентрации ниже 20% НКПР прекратить состояние сигнализации. Задайте для выбранных порогов значение концентрации (Cn) в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению или по снижению). Если сигнализация не требуется условиями применения - укажите в ячейках 'нет' или 'н'. По умолчанию (если ячейки не заполнены) первый порог неблокирующей сигнализации будет установлен в значение 20% по превывшению.
Пороги аварийной блокирующейся сигнализации:
Газоанализатор (Газосигнализатор) может фиксировать событие превышения установленных порогов концентрации. Состояние блокирующей сигнализации возникнет, когда возникнет событие и будет длиться до тех пор, пока его принудительно не отменят. Например, превышение концентрации 50% НКПР вызовет состояние блокирующей сигнализации. Снижение концентрации ниже 50% НКПР не прекратит состояние сигнализации. Сброс состояния сигнализации возможен только подачей команды по интерфейсу или с помощью воздействия магнита на магнитный переключатель Газоанализатора. Задайте для выбранных порогов значение концентрации (Cn) в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению "↑" или по снижению "↓"). Если сигнализация не требуется условиями применения - укажите в ячейках 'нет' или 'н'. По умолчанию (если ячейки не заполнены) последний порог блокирующей сигнализации будет установлен в значение 50% по превывшению.
Параметры сигнальных реле:
Для каждого из трех реле можно задать условия срабатывания. Для этого нужно выбрать событие по которому будет срабатывать реле: - Не определено - порог 1 - порог 2 - порог 3 - порог 4 - порог 5 - Неисправность Определить нормальное состояние контактов (состояние контактов реле при отсутствии события): - Разомкнуто - Замкнуто Если срабатывание реле не требуется, или реле не установлены - укажите в ячейке "Не определено".
Прмечания
В данный раздел вносится информация, не нашедшая отражения в предыдущих разделах опросного листа (особые указания по отгрузке, формированию счета и т. д.).
Note on H5: ПРИМЕЧАНИЕ
Note on C23: Для АГЗС (СУГ по ГОСТ 27578-87) определяемый компонент БУТАН; Для АЗС (бензин, дизельное топливо) определяемый компонент ГЕКСАН Для нефтебаз (пары нефтепродуктов) определяемый компонент ГЕКСАН Для АГНКС, для мест хранения метана (метан, природный газ) определяемый компонент МЕТАН По умолчанию будет установлен определяемый компонент ПРОПАН
Note on G23: Укажите требуемый диапазон температуры окружающей среды.
Note on I23: Укажите требуемый диапазон температуры окружающей среды.
Note on D34: Для ввода кабеля во взрывозащищенный корпус устройства используются кабельные вводы. Укажите в ячейке один из возможных вариантов (для бронекабеля учитывается диаметр кабеля без брони): Постоянно присоединяемый кабель поставляется только с газосигнализатором СЕНС СГ-А2-...-ППК
Note on I34: Для определения устройства крепления защитной оболочки кабеля выберите из списка тип оболочки, которая будет присоединяться к устройству. Если применяется другое, укажите в разделе "примечания"
Note on D38: Адаптер для подачи ПГС (калибровочная крышка) необходим для подачи поверочной газовой смеси на газоанализатор при выполнении калибровки или поверки. Рекомендуется один адаптер на 10 газоанализаторов.
Note on G38: Защитный козырёк предназначен для защиты от атмосферных осадков и солнца.
Note on E39: Устройство крепления на стену обеспечивает удобство монтажа газоанализатора
Note on F39: Устройство крепления на трубу диаметром от 38 до 68 мм.
Note on F44: Для работы в составе системы СЕНС каждое устройство должно иметь уникальный адрес в диапазоне от 1 до 254 в Линии СЕНС. Рекомендуется устанавливать адрес Газоанализатора в диапазоне от 1 до 31. Допускается на партию газоанализаторов с одинаковыми параметрами указывать диапазон адресов. Например: "1-5"
Note on D49: Газоанализатор (Газосигнализатор) может фиксировать событие превышения установленных порогов концентрации и обеспечивать по таким событиям сигнализацию. Состояние не блокирующей сигнализации будет длиться до тех пор, пока длится событие, ее вызвавшее. Например, превышение концентрации 20% НКПР вызовет состояние сигнализации. Снижение концентрации ниже 20% НКПР прекратить состояние сигнализации. Задайте для выбранных порогов значение концентрации (Cn) в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению или по снижению). Если сигнализация не требуется условиями применения - укажите в ячейках 'нет' или 'н'. По умолчанию (если ячейки не заполнены) первый порог неблокирующей сигнализации будет установлен в значение 20% по превывшению.
Note on D55: Газоанализатор (Газосигнализатор) может фиксировать событие превышения установленных порогов концентрации и обеспечивать по таким порогам сигнализацию. Состояние блокирующей сигнализации возникнет, когда возникнет событие и будет длиться до тех пор, пока его принудительно не отменят. Например, превышение концентрации 50% НКПР вызовет состояние блокирующей сигнализации. Снижение концентрации ниже 50% НКПР не прекратит состояние сигнализации. Сброс состояния сигнализации возможен только подачей команды по интерфейсу или с помощью воздействия магнита на магнитный переключатель Газоанализатора. Задайте для выбранных порогов значение концентрации (Cn) в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению или по снижению). Если сигнализация не требуется условиями применения - укажите в ячейках 'нет' или 'н'. По умолчанию (если ячейки не заполнены) последний порог блокирующей сигнализации будет установлен в значение 50% по превывшению.
Note on D61: Газоанализатор (газосигнализатор) может оснащаться тремя реле. Для каждого из трех реле можно задать условия срабатывания. Для этого нужно выбрать событие по которому будет срабатывать реле (достижение одного из 5 порогов или неисправность), а также нормальное состояние контактов (состояние контактов реле при отсутствии события) Если срабатывание реле не требуется, или реле не установлены - укажите в ячейке "Реле не определено".
Note on C70: В этой ячейке укажите особенности газоанализаторов, которые не удалось отразить в опросном листе